1. Zadání

A. Na D/A převodníku realizovaném pomocí MDAC 08:

a) Změřte závislost výstupního napětí převodníku v rozsahu 0 až 10 V a - 5 až + 5 V na zvolené vstupní kombinaci sousedních kódových slov. Měření proveďte alespoň v 16 bodech celého rozsahu, rovnoměrně pro tři souvislé oblasti minima, středu a maxima.

b) Z naměřených hodnot určete chybu nuly 0, chybu měřítka m a integrální nelinearitu INL v % jmenovitého rozsahu Ur převodníku.

c) Změřte dobu ustálení výstupního napětí převodníku v unipolárním režimu při buzení vstupu a1 (MSB) obdélníkovým signálem TTL o kmitočtu 100 kHz při ostatních vstupech a2 až a8 na úrovni L. Přepínač a1 je v poloze H. Vstupy bitů jsou interně připojeny přes rezistory 2k2 k napětí + 5 V.

d) Navrhněte a zrealizujte zapojení střídavého zesilovače s číslicově řízeným zesílením v rozsahu 0 až 10. Pro deset různých číselných kombinací změřte zesílení zesilovače a porovnejte je s hodnotami teoreticky vypočítanými.

Dále pomocí osciloskopu ověřte správnou funkci zesilovače (absenci stejnosměrné složky zesíleného signálu v celém rozsahu zesílení).

B. Na A/D převodníku (např. WSH 570):

a) Změřte rozhodovací úrovně vstupného napětí Uin při nichž dochází ke změnám výstupních sousedních kódových slov na rozsahu 0 až 10 V. Měření proveďte alespoň v 16 bodech celého rozsahu, rovnoměrně pro tři souvislé oblasti minima, středu a maxima.

b) Z naměřených hodnot určete chybu nuly 0, chybu měřítkam a integrální nelinearitu INL v jednotkách ideální kvantizační úrovně (kvanta) 2-n.Ur, porovnáním s teoretickou hodnotou rozhodovací úrovně.

c) Pomocí osciloskopu ověřte činnost A/D převodníku s postupnou aproximací. Časové průběhy překreslete v odpovídajícím měřítku.

d) Pomocí osciloskopu zobrazte průběh napětí na výstupu integrátoru integračního A/D převodníku a změřte závislost doby nulování, prvního a druhého integračního taktu a doby převodu na velikosti vstupního napětí pro tři různé hodnoty tohoto napětí. Zdůvodněte průběhy naměřených závislostí.

2. Popis měřeného předmětu

A) Přípravek s D/A převodníkem MDAC 08

- pracuje na principu spínaných proudových zdrojů, 8-bitový

- Zapojení obsahuje kromě vlastního D/A převodníku MDAC 08 zdroj referenčního napětí MAC 01 se jmenovitým referenčním napětím +10 V a invertor se zesilovačem MAC 155, pracujícím ve funkci převodníku proudu na napětí pro realizaci napěťového výstupu převodníku.

B) Přípravek aproximačního A/D převodníku obsahuje hybridní A/D převodník WSH 570 s rozlišitelností 8 bitů (obr.7).

- Převodník se skládá ze zdroje referenčního napětí MAC 01, D/A převodníku MDAC 08, aproximačního registru MHB 1502, komparátoru MAC 111 a generátoru hodinových impulzů s dvojitým monostabilním klopným obvodem UCY 74123N.

3. Schéma zapojení

Aa,b) Převodní charakteristika D/A převodníku

Ac) Doba ustálení výstupního napětí

Ad) Střídavý zesilovač s číslicově řízeným zesílením

Ba,b) Převodní charakteristika A/D převodníku

Bc) A/D převodník s postupnou aproximací

Bd) A/D převodník s dvojnou integrací

4. Použité přístroje

Z0	stejnosměrný zdroj  	NZ 2	PEMD I/28

Z1	stejnosměrný zdroj 	Startron typ 2229	PEMD I/252

G	funkční generátor 	Goldstar FG -2002C	PEMD I/210

G1	funkční generátor	Zopan KZ 1405	PEMD II/129

V 	digitální multimetr 	Goldstar DM-441B	PEMD I/266

Osc	digitální osciloskop	HP 54601A	PEMD I/250

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

Aa) Převodní charakteristika D/A převodníku

|  |  |  |  |  |  |  | UR = 10 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozsah 0 až 10 V |  |  | Rozsah -5 až +5V |  |  |
| č. m. | DBIN / - | DDEK / - | UUn / V | UUt / V | UU / V | UBn / V | UBt / V | UB / V |
| 1 | 0 | 0 | 0,03609 | 0,0000 | 0,0361 | -4,923 | -5,000 | 0,0770 |
| 2 | 1 | 1 | 0,07295 | 0,0392 | 0,0337 | -4,886 | -4,961 | 0,0748 |
| 3 | 10 | 2 | 0,11016 | 0,0784 | 0,0317 | -4,843 | -4,922 | 0,0786 |
| 4 | 11 | 3 | 0,14916 | 0,1176 | 0,0315 | -4,795 | -4,882 | 0,0874 |
| 5 | 100 | 4 | 0,18864 | 0,1569 | 0,0318 | -4,765 | -4,843 | 0,0781 |
| 6 | 1111110 | 126 | 4,937 | 4,941 | -0,0042 | -0,00908 | -0,0588 | 0,0497 |
| 7 | 1111111 | 127 | 4,976 | 4,980 | -0,0044 | 0,02906 | -0,0196 | 0,0487 |
| 8 | 10000000 | 128 | 5,019 | 5,020 | -0,0006 | 0,07511 | 0,01961 | 0,0555 |
| 9 | 10000001 | 129 | 5,058 | 5,059 | -0,0008 | 0,11332 | 0,05882 | 0,0545 |
| 10 | 10000010 | 130 | 5,097 | 5,098 | -0,0010 | 0,15235 | 0,09804 | 0,0543 |
| 11 | 10000011 | 131 | 5,136 | 5,137 | -0,0013 | 0,16658 | 0,13725 | 0,0293 |
| 12 | 11111011 | 251 | 9,808 | 9,843 | -0,0351 | 4,869 | 4,843 | 0,0259 |
| 13 | 11111100 | 252 | 9,848 | 9,882 | -0,0344 | 4,909 | 4,882 | 0,0266 |
| 14 | 11111101 | 253 | 9,886 | 9,922 | -0,0356 | 4,947 | 4,922 | 0,0254 |
| 15 | 11111110 | 254 | 9,925 | 9,961 | -0,0358 | 4,985 | 4,961 | 0,0242 |
| 16 | 11111111 | 255 | 9,964 | 10,000 | -0,0360 | 5,021 | 5,000 | 0,0210 |

Příklad výpočtu pro č.m.2:

Rozsah 0 až 10: 	UUt=URDDEKm×DDEK=10255×1=0,0392V

ΔUU=UUn−UUt=0,07295−0,0392=0,0337V

Rozsah -5 až +5: 	UUt=URDDEKm×DDEK−UR2=10255×1−5=−4,961V

ΔUU=UUn−UUt=−4,886+4,961=0,0748V

Ab) Chyba nuly, měřítka a integrační nelinearita D/A převodníku

|  | Rozsah 0 až 10 V | Rozsah -5 až +5V |
| --- | --- | --- |
| 0 / % | 0,36% | 0,77% |
| m / % | 0,001% | 0,56% |
| INL / % | 0,36% | 0,87% |

Příklad výpočtu pro rozsah 0 až 10V: 	ε0=ΔU0Ur=0,036110=0,00361=0,36%

εm=ΔUm−ΔU0Ur=0,0360−0,036110=0,001%

INL=maxΔUnUr=0,036110=0,36%

Ac) Doba ustálení výstupního napětí

Tu = 1,72µs

Ad) Střídavý zesilovač s číslicově řízeným zesílením

|  |  |  |  |  |  |  | U1šš = | 2 | U1ef = | 0,707 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DOKT / - | 032 | 063 | 115 | 146 | 163 | 200 | 215 | 232 | 246 | 263 |
| DDEK / - | 26 | 51 | 77 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 166 | 179 |
| U2 / V | 0,73 | 1,431 | 2,174 | 2,874 | 3,233 | 3,611 | 3,948 | 4,308 | 4,659 | 5,029 |
| Aun / - | 1,032 | 2,024 | 3,075 | 4,064 | 4,572 | 5,107 | 5,583 | 6,092 | 6,589 | 7,112 |
| Aut / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Au / - | 0,032 | 0,024 | 0,075 | 0,064 | 0,072 | 0,107 | 0,083 | 0,092 | 0,089 | 0,112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aumax= | 1,60% |

Příklad výpočtu pro č.m. 5: 	DDEK=DDEKmAUmax×Aut=25610×4,5=115⇒DOKT=163

Aun=U2U1ef=3,2330,707=4,572

ΔAu=AUn−AUt=4,572−4,5=0,072

δAUmax=ΔAUmaxAUt×100=0,1127×100=1,6%

¨

Ba) Převodní charakteristika A/D převodníku

| č. m. | DBIN / - | DDEK / - | Un / V | Ut / V | U / V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0,04039 | 0,03922 | 0,00117 |
| 2 | 1 | 1 | 0,08176 | 0,07843 | 0,00333 |
| 3 | 10 | 2 | 0,12655 | 0,11765 | 0,00890 |
| 4 | 11 | 3 | 0,14625 | 0,15686 | -0,01061 |
| 5 | 100 | 4 | 0,20720 | 0,19608 | 0,01112 |
| 6 | 01111110 | 126 | 5,060 | 4,980 | 0,0796 |
| 7 | 01111111 | 127 | 5,072 | 5,020 | 0,0524 |
| 8 | 10000000 | 128 | 5,112 | 5,059 | 0,0532 |
| 9 | 10000001 | 129 | 5,146 | 5,098 | 0,0480 |
| 10 | 10000010 | 130 | 5,185 | 5,137 | 0,0477 |
| 11 | 10000011 | 131 | 5,232 | 5,176 | 0,0555 |
| 12 | 11111011 | 251 | 10,048 | 9,882 | 0,1656 |
| 13 | 11111100 | 252 | 10,095 | 9,922 | 0,1734 |
| 14 | 11111101 | 253 | 10,138 | 9,961 | 0,1772 |
| 15 | 11111110 | 254 | 10,168 | 10,000 | 0,1680 |
| 16 | 11111111 | 255 | 10,170 | 10,039 | 0,1308 |

Příklad výpočtu pro č.m. 7: 	ΔU=Un−Ut=5,072−5,020=0,0524V

Bb) Chyba nuly, měřítka a integrační nelinearita A/D převodníku

| 0 = |  | m = | 1,30% | INL | =1,77% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příklad výpočtu: 	ε0=ΔU0Ur=0,0011710×100=0,01%

εm=ΔUm−ΔU0Ur=0,1308−0,0011710×100=1,30%

INL=maxΔUnUr=0,177210×100=1,77%

Bc) A/D převodník s postupnou aproximací

Převáděné číslo: 00110110

Viz příloha

Bd) A/D převodník s dvojnou integrací

| č. m. | T1 / ms | T2 / ms | T0 / ms | T / ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118 | 72 | 294 | 484 |
| 2 | 122 | 124 | 240 | 486 |
| 3 | 120 | 188 | 176 | 484 |

6. Grafy

viz příloha

Příloha 1 - Převodní charakteristika D/A převodníku

Příloha 2 - Střídavý zesilovač s číslicově řízeným zesílením

Příloha 3 - Převodní charakteristika A/D převodníku

Příloha 4 - A/D převodník s postupnou aproximací

Příloha 5 - A/D převodník s dvojnou integrací

7. Vyhodnocení

Převodní charakteristiku D/A převodníku jsme změřili bez problémů. Na rozsahu 0 až 10 voltů je chyba nuly 0,36%, chyba měřítka 0,001%, nelinearita 0,36%. Na rozsahu  -5 až 5 voltů je chyba nuly 0,77%, chyba měřítka 0,56% a nelinearita 0,87%.

Doba ustálení při frekvenci 100 kHz vstupního signálu je 1,72 µs.

U střídavého zesilovače jsme věděli, že jeho maximální zesílení je 10, tomu odpovídá číselná kombinace 255. Trojčlenkou jsme si vypočítali, že zesílení 7 odpovídá číselná kombinace 179 dekadicky. Tu jsem si převedli do osmičkové soustavy, protože zesílení bylo potřeba nastavit v tomto tvaru. Trojčlenkou jsme si vypočítali stejným postupem číselné kombinace pro různá předem zvolená zesílení.

Funkci zesilovače jsme ověřili na osciloskopu a byla správná.

Rozhodovací úrovně u A/D převodníky se nejméně lišili od teoretické hodnoty pro napětí na začátku rozsahu a nejvíce na konci rozsahu, což je patrné z grafu. Tomu také odpovídá chyba nuly 0,01% a chyba měřítka 1,3%.

U A/D převodníku s postupnou aproximací jsme zvolili  napětí odpovídající číslu 00110110 v binárním tvaru. Sériový výstup, status a signál generátoru  jsme zobrazily na osciloskopu. Je znázorněn v příloze 4.

U integračního A/D převodníku odpovídá č.m.1 vstupnímu napětí 50 mV, č.m.2 napětí 100 mV a č.m.3 – 150 mV.

Měření ve všech bodech proběhlo bez problémů.